| Техническое задание на СТАЦИОНАРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Показатель |  |
| Генератор с трансформатором высокого напряжения |  |  |
| Выходная частота |  | До 400 кГц |
| Выходной ток |  | 50 кВ |
| Диапазон пикового напряжения, кВ |  | 40–150 кВ |
| Диапазон, мА |  | 10-630 |
| Диапазон, mAs |  | 0,1-630 |
| Настройка таймера, сек |  | 0,001–6,3 сек |
| Анатомически программируемая рентгенография |  | Более 1024 анатомических программ |
| Автоматический контроль экспозиции |  | 3-польный датчик* |
| Коллиматор |  |  |
| Тип |  | Ручной. Автоматический* |
| Вращение |  | ±45° |
| Источник освещения |  | Лампа галогеновая. LED* |
| Таймер освещения |  | 20 сек (регулируемый) |
| Коллиматор |  | Многослойный квадратный (0х0 см – 48х48 см, SID = 100 cм) |
| Ал. эквивалент к общей фильтрации |  | Мин 1,2 мм Al |
| Дополнительная фильтрация |  | 1 мм Al + 0,1 мм Cu 1 мм Al + 0,2 мм Cu 2 мм Al + 0,3 мм Cu Ручное/дистанционное управление* |
| Стол пациента (для горизонтальной рентгенографии) |  |  |
| Функция подъём стола* |  | Нет |
| Подъём деки стола, см |  | 75 |
| Скорость подъёма, см/сек |  | - |
| Максимальная нагрузка, кг |  | 250 |
| Управление |  | Бесконтактные педали: плавающая дека |
| Система торможения |  | Электромагнитные тормоза |
| Размеры, см |  | 220 х 77 |
| Расстояние от деки стола до детектора, см |  | 6,8 |
| Поглощение |  | <0,5 мм Al экв. |
| Передвижение |  | 4 направления перемещения |
| Перемещение детектора, см |  | 40 (автоматическое*) |
| Скорость перемещения, см/сек |  | 7,5 |
| Поверхность стола для пациента, см |  | 183 |
| Настенный штатив Баки |  |  |
| Минимальная высота центра детектора, см |  | 44 |
| Максимальная высота центра детектора, см |  | 202 |
| Вертикальное вращение, см |  | 158 (автоматическое*) |
| Скорость вертикального вращения, см/сек |  | 6,6 |
| Максимальный охват пациента, см |  | 201 |
| Автоматическое и синхронное движение |  | Автоцентрирование/автоматическое отслеживание* |
| Обнаружение столкновения |  | Датчик приближения |
| Установка детектора |  | Настраиваемая установка с левой или правой стороны |
| Расстояние от поверхности до детектора |  | 6 см |
| Поглощение излучения |  | <0,5 мм Al экв. |
| Лоток для детектора |  | Применим как для стационарного, так и для беспроводного детектора |
| Излучатель с рентгеновской трубкой |  |  |
| Продольные рельсы |  | 248 см передние, 300 см задние |
| Высота рельсов |  | 2 см |
| Продольное перемещение |  | 207,6 см |
| Продольное передвижение |  | Ручное |
| Максимальный размер фокусного пятна |  | 200,8 см |
| Минимальный размер фокусного пятна (вертикальный луч) |  | 41,8 см |
| Минимальный размер фокусного пятна (горизонтальный луч) |  | 39,5 см |
| Система торможения |  | Электромагнитные тормоза |
| Угол поворота трубки по горизонтальной оси |  | ±135º (механическая остановка каждые 90º) |
| Угол поворота трубки по вертикальной оси |  | ±90º (механическая остановка каждые 90º) |
| Дисплей консоли |  | LCD, с SID, линейная и угловая позиция и статус/ошибка сообщения* |
| Рентгеновская трубка |  |  |
| Скорость анода, об/мин |  | 3 000 и 10 000 |
| Конструкция трубки |  | RT-TZM |
| Напряжение трубки, кВ |  | До 150 |
| Ёмкость хранения анода, кДж |  | 300 |
| Максимальная скорость рассеивания тепла, кДж/мин |  | 60 |
| Угол анода |  | 12,5º |
| Размер фокусного пятна, мм |  | 0,6 х 0,6 (малое) и 1,2 х 1,3 (большое) |
| Цифровая система изображения |  |  |
| Тип детектора |  | Портативный беспроводной |
| Тип преобразователя |  | На основе аморфного кремния |
| Тип сцинтиллятора |  | На основе цезия |
| Размер рабочего поля, см |  | 35 х 43 |
| Размер матрицы детектора, пиксель |  | 2304 х 2800 |
| Разрядность аналого-цифрового преобразователя |  | 16 бит |
| Плотность пикселей |  | 150 мкм |
| Детектор индикатора батареи и зарядного устройства |  | Наличие и зарядка более 2х батарей одновременно |
| Длительность заряда батареи |  | До 2,5 часа |
| Автономная работа батареи |  | До 5 часов |
| Максимальная грузоподъёмность |  | 150 кг |
| Время предварительного просмотра |  | 5 сек |
| Пространственное разрешение |  | 3,3 пар линий/мм |
| Вес, кг |  | 3,82 (вкл. батарею) |
| Интерфейс |  | Беспроводной |
| Синхронизация генератора |  | Кнопка – режим автозапуска |
| Рабочая станция сбора данных |  |  |
| Монитор |  |  |
| Тип |  | Цветной LCD |
| Размер диагонали монитора |  | 24” |
| Разрешение |  | 1920 х 1200 пикселей |
| Контраст |  | 1000:1 |
| Яркость |  | 300 кд/м² |
| Аппаратное обеспечение |  |  |
| Жесткий диск |  | 1 Тб |
| процессор |  | Intel |
| Оперативная память |  | 4 Гб DDRIII |
| CD/DVD записывающее устройство* |  | Наличие |
| Операционная система |  | Windows Embedded |
| Точка доступа |  | Наличие. 802.11g/108Mbps 2,4 Гц беспроводная точка доступа |
| UPS |  | Наличие. Cистема аварийного питания, обеспечивающая безопасное и контролируемое отключение, предотвращающее потерю или повреждение данных |
| Ёмкость для хранения изображения |  | Более 25 000 изображений (полное разрешение) |
| Программное обеспечение |  |  |
| Размер изображения |  | 15 Мб |
| Улучшение изображения |  | Everest-X |
| Функции дисплея |  | Перевернутое/зеркальное изображение, панорама/зум, аннотация, линейные и угловые измерения, инверсия оттенков серого, вращение изображения, электронные коллиматоры, пространственный фильтр, визуализация мульти-изображения |
| Индекс экспозиции |  | Наличие |
| Индекс отклонения |  | Наличие |
| Языки |  | Русский, английский, итальянский, французский и т. д. |
| Процедура объединения фрагментов изображения* |  |  |
| Вставка изображения |  | Автоматическая/ручная |
| Максимальное количество изображений |  | 3 |
| Максимальная длина |  | 120 см |
| Сеть |  |  |
| Функции DICOM |  |  |
| DICOM хранилище (SCU) |  | Наличие |
| DICOM рабочий список исследования (SCU) |  | Наличие |
| DICOM сервис печати |  | Наличие |
| DICOM сервис сохранения на медиа (DIR)* |  | Наличие |
| DICOM передача сведений в радиологическую инфо систему (SCU)* |  | Наличие |
| DICOM сведения об изображениях, хранящихся на DICOM сервере (SCU)* |  | Наличие |
| Данные для установки |  |  |
| Источник питания |  | 380 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц |
| Настенный штатив |  | Размеры: 81 х 56 х 229 см Вес: 200 кг |
| Подставка для рентгеновской трубки |  | Размеры: 300 х 107 х 233 см Передние продольные рельсы: 248 см Задние продольные рельсы: 300 см Высота рельса: 2 см Вес: 219 кг |
| Стол пациента |  | Размеры: 220 х 77 х 75 см Вес: 140 кг |
| Генератор |  | Размеры: 55,9 х 40,6 х 123,7 см Вес: 107 кг |
| Условия окружающей среды |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Температура |  | + 15ºС - +35ºС |
| Влажность |  | 20% - 75% |
| Атмосферное давление |  | 700 мбар – 1060 мбар |
| Транспортировка и хранение |  |  |
| Температура |  | 0ºС - +50ºС |
| Влажность |  | 20% - 80% |
| Атмосферное давление |  | 500 мбар – 1060 мбар |

*Опционально