	Техническое задание на
СТАЦИОНАРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА

	Наименование параметра
	Показатель

	Генератор с трансформатором высокого напряжения

	Выходная частота
	До 400 кГц

	Выходной ток
	50 кВ

	Диапазон пикового напряжения, кВ
	40–150 кВ

	Диапазон, мА
	10-630

	Диапазон, mAs
	0,1-630

	Настройка таймера, сек
	0,001–6,3 сек

	Анатомически программируемая рентгенография
	Более 1024 анатомических программ

	Автоматический контроль экспозиции
	3-польный датчик*

	Коллиматор

	Тип 
	Ручной. Автоматический*

	Вращение
	±45°

	Источник освещения
	Лампа галогеновая. LED*

	Таймер освещения
	20 сек (регулируемый)

	Коллиматор
	Многослойный квадратный (0х0 см – 48х48 см, SID = 100 cм)

	Ал. эквивалент к общей фильтрации
	Мин 1,2 мм Al

	Дополнительная фильтрация
	1 мм Al + 0,1 мм Cu
1 мм Al + 0,2 мм Cu
2 мм Al + 0,3 мм Cu
Ручное/дистанционное управление*

	Стол пациента (для горизонтальной рентгенографии)

	Функция подъём стола*
	Нет

	Подъём деки стола, см
	75

	Скорость подъёма, см/сек
	-

	Максимальная нагрузка, кг
	250

	Управление
	Бесконтактные педали: плавающая дека

	Система торможения
	Электромагнитные тормоза

	Размеры, см
	220 х 77

	Расстояние от деки стола до детектора, см
	6,8

	Поглощение 
	<0,5 мм Al экв.

	Передвижение 
	4 направления перемещения

	Перемещение детектора, см
	40 (автоматическое*)

	Скорость перемещения, см/сек
	7,5

	Поверхность стола для пациента, см
	183

	Настенный штатив Баки

	Минимальная высота центра детектора, см
	44

	Максимальная высота центра детектора, см
	202

	Вертикальное вращение, см
	158 (автоматическое*)

	Скорость вертикального вращения, см/сек
	6,6

	Максимальный охват пациента, см
	201

	Автоматическое и синхронное движение
	Автоцентрирование/автоматическое отслеживание*

	Обнаружение столкновения
	Датчик приближения

	Установка детектора
	Настраиваемая установка с левой или правой стороны

	Расстояние от поверхности до детектора
	6 см

	Поглощение излучения
	<0,5 мм Al экв.

	Лоток для детектора
	Применим как для стационарного, так и для беспроводного детектора

	Излучатель с рентгеновской трубкой

	Продольные рельсы
	248 см передние, 300 см задние

	Высота рельсов
	2 см

	Продольное перемещение
	207,6 см

	Продольное передвижение
	Ручное

	Максимальный размер фокусного пятна
	200,8 см

	Минимальный размер фокусного пятна (вертикальный луч)
	41,8 см

	Минимальный размер фокусного пятна (горизонтальный луч)
	39,5 см

	Система торможения
	Электромагнитные тормоза

	Угол поворота трубки по горизонтальной оси
	±135º (механическая остановка каждые 90º)

	Угол поворота трубки по вертикальной оси
	±90º (механическая остановка каждые 90º)

	Дисплей консоли
	LCD, с SID, линейная и угловая позиция и статус/ошибка сообщения* 

	Рентгеновская трубка

	Скорость анода, об/мин
	3 000 и 10 000

	Конструкция трубки
	RT-TZM

	Напряжение трубки, кВ
	До 150

	Ёмкость хранения анода, кДж
	300

	Максимальная скорость рассеивания тепла, кДж/мин
	60

	Угол анода
	12,5º

	Размер фокусного пятна, мм
	0,6 х 0,6 (малое) и 1,2 х 1,3 (большое)

	Цифровая система изображения

	Тип детектора
	Портативный беспроводной

	Тип преобразователя 
	На основе аморфного кремния

	Тип сцинтиллятора
	На основе цезия

	Размер рабочего поля, см
	35 х 43

	Размер матрицы детектора, пиксель
	2304 х 2800

	Разрядность аналого-цифрового преобразователя
	16 бит

	Плотность пикселей 
	150 мкм

	Детектор индикатора батареи и зарядного устройства
	Наличие и зарядка более 2х батарей одновременно

	Длительность заряда батареи
	До 2,5 часа

	Автономная работа батареи
	До 5 часов

	Максимальная грузоподъёмность
	150 кг

	Время предварительного просмотра
	5 сек

	Пространственное разрешение
	3,3 пар линий/мм

	Вес, кг
	3,82 (вкл. батарею)

	Интерфейс 
	Беспроводной

	Синхронизация генератора
	Кнопка – режим автозапуска

	Рабочая станция сбора данных

	Монитор
	

	Тип
	Цветной LCD

	Размер диагонали монитора
	24”

	Разрешение 
	1920 х 1200 пикселей

	Контраст 
	1000:1

	Яркость 
	300 кд/м²

	Аппаратное обеспечение
	

	Жесткий диск
	1 Тб

	процессор
	Intel

	Оперативная память
	4 Гб DDRIII

	CD/DVD записывающее устройство* 
	Наличие

	Операционная система
	Windows Embedded

	Точка доступа
	Наличие. 802.11g/108Mbps 2,4 Гц беспроводная точка доступа

	UPS
	Наличие. Cистема аварийного питания, обеспечивающая безопасное и контролируемое отключение, предотвращающее потерю или повреждение данных

	Ёмкость для хранения изображения
	Более 25 000 изображений (полное разрешение)

	Программное обеспечение
	

	Размер изображения
	15 Мб

	Улучшение изображения
	Everest-X

	Функции дисплея
	Перевернутое/зеркальное изображение, панорама/зум, аннотация, линейные и угловые измерения, инверсия оттенков серого, вращение изображения, электронные коллиматоры, пространственный фильтр, визуализация мульти-изображения

	Индекс экспозиции
	Наличие

	Индекс отклонения
	Наличие

	Языки
	Русский, английский, итальянский, французский и т. д.

	Процедура объединения фрагментов изображения*
	

	Вставка изображения
	Автоматическая/ручная

	Максимальное количество изображений
	3

	Максимальная длина
	120 см

	Сеть

	Функции DICOM
	

	DICOM хранилище (SCU)
	Наличие

	DICOM рабочий список исследования (SCU)
	Наличие

	DICOM сервис печати
	Наличие

	DICOM сервис сохранения на медиа (DIR)*
	Наличие

	DICOM передача сведений в радиологическую инфо систему (SCU)*
	Наличие

	DICOM сведения об изображениях, хранящихся на DICOM сервере (SCU)*
	Наличие

	Данные для установки

	Источник питания
	380 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц

	Настенный штатив
	Размеры: 81 х 56 х 229 см
Вес: 200 кг

	Подставка для рентгеновской трубки
	Размеры: 300 х 107 х 233 см
Передние продольные рельсы: 248 см
Задние продольные рельсы: 300 см
Высота рельса: 2 см
Вес: 219 кг

	Стол пациента
	Размеры: 220 х 77 х 75 см
Вес: 140 кг

	Генератор
	Размеры: 55,9 х 40,6 х 123,7 см
Вес: 107 кг

	Условия окружающей среды

	Условия эксплуатации
	

	Температура 
	+ 15ºС - +35ºС

	Влажность
	20% - 75%

	Атмосферное давление
	700 мбар – 1060 мбар

	Транспортировка и хранение
	

	Температура 
	0ºС - +50ºС

	Влажность
	20% - 80%

	Атмосферное давление
	500 мбар – 1060 мбар


*Опционально
